EZ / 263 / 138 / ................ / 2014

Łódź, dnia 28.10.2014r.

Nr sprawy 138/ZP/14

# Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO 
na dostawę wyposażenia medycznego dla Oddziału Alergologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia medycznego Oddziału Alergologii Dziecięcej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie głowicy pomiarowej z oporem zgodnym z zaleceniami ATS/ERS <0,12 kPa przy 15 L/s, zwracamy uwagę na fakt, że podany w parametrach zakres określony do 10 L/s jest niezgodny z zaleceniami ATS/ERS, a dodatkowo wartości oporu głowicy mają drugorzędne znaczenie, w związku z wymogiem używania do każdego badania filtrów o oporze własnym ok. 0,18 kPa.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zakresem pomiaru przepływu +/- 16 L/s, zwracamy uwagę na fakt, że nawet zakres do 16 L/s leży poza możliwymi do osiągnięcia w badaniu wartościami, w szczególności u dzieci.

ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści moduł do oscylacji wymuszonych z zakresem 0 - 37 Hz, zwracamy uwagę na fakt, że zakres większy nie ma znaczenia praktycznego.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści moduł do oscylacji wymuszonych z częstotliwością próbkowania większą niż 200 Hz, zwracamy uwagę na fakt, że podana wartość jest zbyt niska dla określonej górnej granicy mierzonych częstotliwości 48 Hz.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wykrywania i prezentacji ograniczeń przepływów wydechowych ale z możliwością rozbudowy o taką opcję w przyszłości (dostępne w roku 2015).

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści moduł do przeprowadzania testów prowokacyjnych z ręcznie sterowaną nebulizacją pulsacyjną bez trybu ciągłego, zwracamy uwagę na fakt, że nebulizacja pulsacyjna jest korzystniejsza poprzez automatyczne impulsowe i pewne podawanie dawki inicjowane odpowiednim momentem fazy wdechowej, natomiast określenie dawki przy podawaniu ciągłym jest możliwe tylko do oszacowania poprzez określenie podaży do układu inhalacyjnego.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści moduł do przeprowadzania testów prowokacyjnych z możliwością podłączenia tylko nebulizatorów typu De Vilbis 646, które stanowią wystarczająco powszechne i uznane rozwiązanie aplikacyjne.

ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające 2 ekrany motywacyjne wspomagające spirometrię natężoną. Badanie spirometrii natężonej jest tylko uzupełnieniem podstawowych parametrów określanych w badaniu pletyzmograficznym, w związku z czym wymóg posiadania 8 ekranów jest nieproporcjonalny do wyspecyfikowanego zestawu aparatury.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez kompatybilności z oprogramowaniem JLAB wchodzącym w skład aparatu MasterScreen Body, zwracamy uwagę na fakt, że wymóg ten ogranicza rozwiązania do tylko jednego producenta, przy czym w przypadku zestawu w pakiecie nr 1, kompatybilność nie powoduje korzyści dodatkowych i istnieją inne, co najmniej równoważne, pakiety oprogramowania do czynnościowych badań oddechowych.

ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie wyposażone w inny rodzaj głowicy pomiarowej, bez konieczności podgrzewania, stosowania siatek oporowych i bez stosowania dodatkowych kolanek połączeniowych, natomiast kompatybilny z filtrami jednorazowymi stosowanymi przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści jako wystarczające w ramach potwierdzenia wymaganych wiedzy i doświadczenia, dostawy w rodzaju tematycznie zbliżonym do czynnościowych badań płuc, np. badania spiroergometryczne, o wartości łącznej co najmniej 260 000 zł brutto.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące pakietu nr 1

- pyt. dot. pkt 11

Prosimy o całkowite usunięcie punktu jako, że wskazuje na jednego wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- pyt. dot. pkt 18

Prosimy o całkowite usunięcie punktu jako, że wskazuje na jednego wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dokonał zmiany w zakresie załącznika nr 3 (Pakiet nr 1) w dniu 23.10.2014r. (pismo nr EZ/263/138/1268/2014)

- pyt. dot. pkt 19

Prosimy o całkowite usunięcie punktu jako, że wskazuje na jednego wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dokonał zmiany w zakresie załącznika nr 3 (Pakiet nr 1) w dniu 23.10.2014r. (pismo nr EZ/263/138/1268/2014)

- pyt. dot. pkt 9 „Moduł do osycylacji wymuszonej”

Czy zamawiający dopuści urządzenie najwyższej klasy wykorzystujące impulsy w zakresie od 5-30 Hz.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- pyt. dot. 9 „Moduł do osycylacji wymuszonej”

Wnioskujemy o dopuszczenie urządzenia, którego częstotliwość konwersji analogowo-cyfrowej wynosi 100 Hz.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- pyt. dot. 15

Wnioskujemy o dopuszczenie urządzenia, który posiada mniejszą ilość programów animacji, które w zupełności wystarczają do wspomagania wykonania spirometrii natężonej.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dokonał zmiany w zakresie załącznika nr 3 (Pakiet nr 1) w dniu 23.10.2014r. (pismo nr EZ/263/138/1268/2014)

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenie było dostarczone z zintegrowanym system do analizy NO w powietrzu wydychanym posiadającym:

- analizatora stacjonarnego NO, zasilanego napięciem AC 230 V 50 Hz

- zintegrowany ze wspólnym oprogramowaniem systemu bodypletyzmograficznego (korzystanie ze wspólnej bazy danych, wykonanie badania bez konieczności przełączania  oprogramowania)

- zintegrowany na wspólnym wózku systemu bodypletyzmograficznego

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień 07.11.2014r. do godziny 10.00

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień 07.11.2014 r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.