EZ.28.37. ................ 2018.AG

Łódź, dnia 25.04.2018 r.

Nr sprawy: **37/ZP/18**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w Łodzi.**

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

***Dotyczy: Pakiet nr 2: Aparat EKG z wąskim papierem do wydruku***

***Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada interpretację badania zależną od wieku pacjenta podawanego w latach?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 2**

***Dotyczy: Pakiet nr 2: Aparat EKG z wąskim papierem do wydruku***

***Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada zapis badań z pendrive’a w standardzie zgodnym
z EN 1064?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3**

***Dotyczy: Pakiet nr 2: Aparat EKG z wąskim papierem do wydruku***

***Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada automatyczny filtr linii izoelektrycznej?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4**

***Dotyczy: Pakiet nr 2: Aparat EKG z wąskim papierem do wydruku***

***Czy Zamawiając dopuści Aparat EKG o wadze 1,6 kg?***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza aparat EKG o wadze 1,6 kg bez wyposażania.

**Pytanie nr 5**

***Dotyczy: Pakiet nr 3***

***Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 6**

***Dotyczy: Pakiet nr 3***

***Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o długości 218,5 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 0,5 cm?***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7**

***(dotyczy pkt XIII – 1.a. SIWZ)***

***W związku z obowiązkiem składania dokumentu JEDZ w formie elektronicznej od dnia 18.04.2018 r. prosimy o sprostowanie punktu XIII – 1.a. SIWZ i potwierdzenie, że Zamawiający jest gotowy do przyjęcia dokumentu JEDZ w sposób wskazany przez Urząd Zamówień Publicznych (w formie elektronicznej) https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz***

**Odpowiedź:** Obowiązek posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej przy składaniu JEDZ wynika
z nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1020). To właśnie ona wdrożyła unijną dyrektywę 2014/24/UE. Obowiązek składnia JEDZ w formie elektronicznej od
18 kwietnia br. zapisano w polskiej ustawie w art. 15 ust. 2. w zw. z art. 17. Z Ustawy nowelizującej wynika,
iż obowiązek składnia przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy postępowań o udzielnie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. **oznacza to, że w przypadku postępowań rozpoczętych przed wskazaną datą forma przekazywania JEDZ nie ulega zamianie.**

**Pytanie nr 8**

***(dotyczy pakietu 2, załącznik nr 2A, poz. 2)***

***Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zapisu w czasie rzeczywistym w trybie 3,6,12 odprowadzeń EKG. Niniejsza zmiana nie będzie miała wpływu na jakość aparatu EKG.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9**

***(dotyczy pakietu 2, załącznik nr 2A, poz. 25)***

***Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z aparatem EKG dostarczyć drukarkę laserową? Prosimy
o doprecyzowanie powyższego punktu ponieważ Zamawiający nie uwzględnił drukarki w wyposażeniu określonym w punkcie 27.***

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca wraz z aparatem EKG dostarczył drukarkę laserową.

**Pytanie nr 10**

***(dotyczy pakietu 2, załącznik nr 2A – warunki gwarancji i szkoleń, poz. 3)***

***Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 3 tabeli dotyczącej warunków gwarancji Zamawiający miał na myśli utrzymania urządzenia w stanie pełnej sprawności technicznej.***

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 11**

***(dotyczy pakietu 2, załącznik nr 2A – warunki gwarancji i szkoleń, poz. 4)***

***Prosimy o doprecyzowanie w poz. 4 tabeli dotyczącej warunków gwarancji co Zamawiający rozumie pod pojęciem „części i podzespoły”, ponieważ jest to istotny element mogący wpłynąć na ostateczną cenę. Jako wykonawca rozumiemy, że pojęcie to nie obejmuje elektrod, kabli oraz papieru, które są materiałami eksploatacyjnymi.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcie części i podzespoły nie obejmuje elektrod, kabli oraz papieru.

**Pytanie nr 12**

***(dotyczy pakietu 2, załącznik nr 2A – warunki gwarancji i szkoleń, poz. 6)***

***Prosimy Zamawiającego o zmianę poz. 6 tabeli warunków gwarancji i szkoleń na:***

***„Dopuszcza się trzy naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.”***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 13**

***(dotyczy pakietu 2, załącznik nr 2A – warunki gwarancji i szkoleń, poz. 10)***

***Prosimy Zamawiającego o zmianę poz. 10 tabeli warunków gwarancji i szkoleń na:***

***„Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny w dni robocze” W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po południu, wykonawcy będzie potrzeba więcej niż 72 godziny na podjęcie naprawy.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14**

***(dotyczy pakietu 1, załącznik nr 2A, poz. 2)***

***Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zapisu w czasie rzeczywistym w trybie 3,6,12 odprowadzeń EKG. Niniejsza zmiana nie będzie miała wpływu na jakość aparatu EKG.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 15**

***(dotyczy pakietu 1, załącznik nr 2A, poz. 8)***

***Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z zapisem na papierze termicznym 110-112 mm. Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga możliwości wydruku na papierze A4, a więc w ten sposób zapewniona jest możliwość wydruku na szerszym papierze.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 16**

***(dotyczy pakietu 1, załącznik nr 2A, poz. 25)***

***Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z aparatem EKG dostarczyć drukarkę laserową? Prosimy
o doprecyzowanie powyższego punktu ponieważ Zamawiający nie uwzględnił drukarki w wyposażeniu określonym w punkcie 27.***

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca wraz z aparatem EKG dostarczył drukarkę laserową.

**Pytanie nr 17**

***(dotyczy pakietu 1, załącznik nr 2A – warunki gwarancji i szkoleń, poz. 3)***

***Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 3 tabeli dotyczącej warunków gwarancji Zamawiający miał na myśli utrzymania urządzenia w stanie pełnej sprawności technicznej.***

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 18**

***(dotyczy pakietu 1, załącznik nr 2A – warunki gwarancji i szkoleń, poz. 4)***

***Prosimy o doprecyzowanie poz. 4 tabeli dotyczącej warunków gwarancji co Zamawiający rozumie pod pojęciem „części i podzespoły”, ponieważ jest to istotny element mogący wpłynąć na ostateczną cenę. Jako wykonawca rozumiemy, że pojęcie to nie obejmuje elektrod, kabli oraz papieru, które są materiałami eksploatacyjnymi.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcie części i podzespoły nie obejmuje elektrod, kabli oraz papieru.

**Pytanie nr 19**

***(dotyczy pakietu 1, załącznik nr 2A – warunki gwarancji i szkoleń, poz. 6)***

***Prosimy Zamawiającego o zmianę poz. 6 tabeli warunków gwarancji i szkoleń na:***

***„Dopuszcza się trzy naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.”***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 20**

***(dotyczy pakietu 1, załącznik nr 2A – warunki gwarancji i szkoleń, poz. 10)***

***Prosimy Zamawiającego o zmianę poz. 10 tabeli warunków gwarancji i szkoleń na:***

***„Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny w dni robocze” W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po południu, wykonawcy będzie potrzeba więcej niż 72 godziny na podjęcie naprawy.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 21**

***(dotyczy wzoru umowy - §4 ust. 1)***

***Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przekazania wraz z dostawą stanowiskowej instrukcji BHP dla apartów EKG z pakietu 1 i 2.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22**

***(dotyczy wzoru umowy - §5 ust. 4)***

***Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i 365 dni w roku”? Czy Zamawiający wymaga, aby w tym czasie od razu otrzymywał potwierdzenie odczytania zgłoszenia, czy wystarczy, aby Zamawiający miał zapewnioną możliwość wysyłki zgłoszenia.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby zgłoszenie było potwierdzone przez cała dobę i 365 dni w roku.

**Pytanie nr 23**

***(dotyczy wzoru umowy - §6 ust. 2)***

***Prosimy Zamawiającego o zmianę §6 ust. 2 wzoru umowy na: „Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ……………………. . Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji przesłania do Zamawiającego potwierdzenia jej otrzymania przez Wykonawcę.” Zmieniając ten zapis Zamawiający
w przypadku reklamacji będzie miał pewność, że żądanie zostało dostarczone do wykonawcy oraz
że zapoznał się on z jego treścią.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24**

***(dotyczy wzoru umowy - §7 ust. 1 pkt a)***

***Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy do wysokości
5% wartości brutto przedmiotu zamówienia.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 25**

***(dotyczy wzoru umowy - §9)***

***W związku z zapisami §9 wzoru umowy, prosimy Zamawiającego o podanie istotnych informacji na temat stanu majątkowego Zamawiającego, aby wykonawca mógł się z nim zapoznać przed przystąpieniem do postępowania przetargowego.***

**Odpowiedź:**  Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi:

Aktywa trwałe: 174 120 327,72 zł.

Aktywa obrotowe: 75 834 529,41 zł.

Suma pasywów: 249 954 857,13 zł.

Zobowiązania i rezerwy: 275 262 729,75 zł.

a) zobowiązania krótkoterminowe: 88 701 073,68 zł.

 w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 44 701 071,43 zł.

w tym:

* objęte spłatami ratalnymi 0,00zł.
* wymagalne 838 477,21 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące finansów Szpitala dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego /po uprzednim uzgodnieniu terminu/– Sekretariat Ekonomiczny – tel. 42 689 50 20 w godzinach pracy administracji Szpitala tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:05.

**Pytanie nr 26**

***(dotyczy wzoru umowy - §9)***

***Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy powyższe postępowanie jest finansowane ze środków jakie posiada Szpital czy też jest finansowane w ramach funduszy Unii Europejskiej lub poprzez inne zewnętrzne finansowanie.***

**Odpowiedź:** Zgodnie z rozdziałem III pkt 3. SIWZ Przedmiotowy zakup finansowany jest ze środków własnych Zamawiającego.

**Pytanie nr 27**

***(dotyczy wzoru umowy - §9 i §14)***

***Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w związku z zapisami §9 i §14 wzoru umowy, wykonawca może się spodziewać problemów z zapłatą za dostarczony towar.***

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje problemów z zapłatą za dostarczony towar.

**Pytanie nr 28**

***(dotyczy wzoru umowy - §9)***

***Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §9 ze wzoru umowy.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 29**

***(dotyczy wzoru umowy - §14)***

***Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §14 ze wzoru umowy.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 30**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 2***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o długości 2082 mm nie wliczając krążków odbojowych, proponowany wymiar pozwala na transport pacjenta o wzroście powyżej 2 m ?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 31**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 2***

***2a Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca o wymiarach 1900 x 650 mm?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 32**

***Dotyczy Części 3 Pkt.3***

***Czy Zamawiający dopuszcza wózek z regulacją wysokości (hydraulicznie) nożną***

***za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka w zakresie 564 – 885 mm – proponowany zakres przy jednoczesnym współczynniku obciążenia wózka 350 kg pozwala na bezpieczną reanimacje, na swobodne wejście pacjenta na wózek, na dowolne dostosowanie wysokości leża wózka do łóżka lub stołu w celu przeniesienia pacjenta a przy jednoczesnym wysokim parametrze podniesienia 885 mm pozwala na swobodny transport jak i przeprowadzenia badania na leżu wózka?***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyższy parametr tj. 885 mm zakresu regulacji wysokości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 33**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 4***

***Czy Zamawiający dopuszcza hydrauliczną regulację pozycji Trendelenburga za pomocą pedału nożnego
w zakresie 15 0 – hydrauliczna nożna regulacja jest zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż regulacja ręczna za pomocą sprężyny gazowej z blokadą?***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 34**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 5***

***Czy Zamawiający dopuszcza hydrauliczną regulację pozycji antyTrendelenburga za pomocą pedału nożnego w zakresie 15 0 – hydrauliczna nożna regulacja jest zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż regulacja ręczna za pomocą sprężyny gazowej z blokadą?***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 35**

***Dotyczy Części 3 Pkt.6***

***Czy w celu odciążenia personelu medycznego i poprawy warunków pracy (ręczna funkcja Trendelenburga i antyTrendelenburga wymaga od personelu użycia dużej siły w celu powrotu do pozycji 0 (wypoziomowania leża) – personel musi unieść ciężar leża oraz pacjenta co może niekorzystnie wpłynąć na jego zdrowie) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z regulacją funkcji przechyłów wzdłużnych hydraulicznie za pomocą pedałów z boku wózka?***

***Wymóg Zamawiającego aby regulacja funkcji przechyłów wzdłużnych dokonywana była ręcznie za pomocą sprężyny gazowej – przy jednoczesnym braku wymogu zabezpieczenia dostępu do dźwigni regulacji umieszczonej od strony wezgłowia i nóg przed niepożądanym czy przypadkowym uruchomieniem może narazić pacjenta na niekontrolowane ześlizgnięcie z leża – dlatego zwracamy się
z prośbą o przynajmniej dopuszczenia rozwiązania bezpieczniejszego dla pacjenta i wygodniejszego do obsługi dla personelu tzn. regulacji przechyłów wzdłużnych hydraulicznie, nożnie z dostępem z dwóch stron wózka. (W naszej ocenie Zamawiający powinien wymagać takiego rozwiązania jako powszechnego u wielu producentów oraz bezpieczniejszego niż opisane?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 36**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 9***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez listw aluminiowych pod leżem?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 37**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 9***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z listwami DIN z dwoma przesuwnymi uchwytami do mocowania wyposażenia o długości 400 mm każda – proponowane rozwiązanie jest tożsame funkcjonalnie jak opisane?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 38**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 11***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z regulacją segmentu uda za pomocą sprężyny gazowej
w zakresie 00 – 40 0 co nieznacznie różni się od zakresu wymaganego?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 39**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 12***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka wyposażonego w 4 krążki odbojowe na każdym rogu oraz w listwy odbojowe na długich bokach wózka – proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ całkowicie zabezpiecza wózek na całej długości, a nie tylko punktowo jak w przypadku krążków odbojowych, jak i otoczenie przed uszkodzeniami?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 40**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 13***

***Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi o długości 1267 mm – zabezpieczający pacjenta na długości ponad 2/3 długości leża, składającymi się z 3 poziomych poprzeczek (proponowane rozwiązanie eliminuje ryzyko przykleszczenia palców pacjenta) o wysokości powyżej 350 mm powyżej leża?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 41**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 13***

***Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka z barierkami bocznymi lakierowanymi***

***z listwą odbojową wysuniętą dalej niż barierki – chroniącą przed uszkodzeniem barierki boczne zarówno w pozycji złożonej jak i podniesionej jest to rozwiązanie lesze niż wymagane ponieważ zabezpiecza wózek nie tylko na długości barierki ale na całej długości od krążka do krążka?***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie nr 42**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 16.***

***Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki wyposażony w dwa haczyki?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 43**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 21***

***Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości wyboru koloru tapicerki materaca (na materacu i tak znajduje się prześcieradło lub podkład) oraz od wyboru koloru ramy wózka lub na tym etapie poda jakiego koloru będzie wymagał?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 44**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 21***

***Jeżeli Zamawiający nie zrezygnuje z wyboru kolorystki ramy prosimy o podanie czy wybór kolorystyki ramy również ma obejmować wybór z min. 10 kolorów?***

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje zaoferowania możliwości wyboru kolorystyki z minimum 10 kolorów.

**Pytanie nr 45**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 21***

***Prosimy o informację czy skoro Zmawiający wymaga wybory kolorystki ramy i jednocześnie zaznacza, że w możliwości wyboru musi być też kolor szary to już nie ma skonkretyzowanego wyboru koloru na kolor szary?***

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje w zaoferowanej palecie kolorów obecności również koloru szarego.

**Pytanie nr 46**

***Dotyczy Części 3 Pkt. 21***

***Czy w celu rozróżnienia kolorystycznego Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie niż wymagane np. panel HPL od strony stóp – proponowane rozwiązanie pozwala na kolorystyczne rozróżnienia dodatkowo kolor materaca lub ramy nie ma pływu na walory użytkowe wózka?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 47**

***Dotyczy Części 4 Pkt.3***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z obciążeniem roboczym 220 kg z blatem osadzonym na jednej kolumnie regulowanej elektromechanicznie?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 48**

***Dotyczy Części 4 Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z szerokością powierzchni roboczej 580 mm z możliwością przesunięcia blatu stołu zarówno w prawą jak i lewą stronę po osi wzdłużnej?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 49**

***Dotyczy Części 4Pkt.7***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z regulacją wysokości w zakresie 790mm – 1090 mm?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 50**

***Dotyczy Części 4 Pkt. 10***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z kołami o średnicy 125 mm wyposażonymi w hamulec?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 51**

***Dotyczy Części 4 Pkt. 11***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu ze stalowa osłona siłowników kolumny – rodzaj osłony nie ma wpływu na walory użytkowe stołu?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 52**

***Dotyczy Części 4 Pkt. 12.***

***Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z listwami do montażu wyposażenia dodatkowego umieszczonymi na kolumnie stołu z jednoczesną możliwością przesuwu wzdłużnego blatu co pozwala na takie przesunięcie blatu, że listwy mogą znajdować się na odcinku piersiowym, brzusznym lub nożnym – jednocześnie długości listwy pozwala na*** ***jednoczesne założenia wyposażenia zarówno na odcinku piersiowym jak i brzusznym?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 53**

***Dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ – Pakiet nr 1 – aparat EKG***

***Czy Zamawiający dopuści nowy, nieużywany i z pełną gwarancją aparat EKG z datą produkcji 2017?***

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 54**

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG spełniający normę EN 60601-2-25? Norma EN 60601-2-51, która została wskazana przez Zamawiającego jak wymagana, w dniu 12-01-2016 roku została wycofana
i zastąpiona przez normę EN 60601-2-25. Co za tym idzie aktualnie obowiązującą normą jest norma EN 60601-2-25.***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

**Pytanie nr 55**

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości drukarkę termiczną obsługującą papier termiczny dowolnego producenta, ze znacznikiem lub bez, o szerokości 210 mm w formie składanki?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 56**

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w funkcjonalność zapisu do oceny arytmii na poziomie 180 sekund? Dłuższy zapis nie ma większego zastosowania w przypadku spoczynkowego badania EKG.***

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 57**

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w filtr izolinii w najbardziej użytecznym zakresie od 0,05 do 0,67 [Hz]?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 58**

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w duży i czytelny ekran 7’’ i rozdzielczości 800 x 480 pikseli ustawiony pod kątem względem powierzchni aparatu? Ułatwia to obserwację danych wyświetlanych na ekranie.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 59**

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w pamięć wew. na 800 badań EKG z możliwością praktycznie nieograniczonej rozbudowy za pomocą nośników zewnętrznych typu karta SD lub pamięć USB?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 60**

***Dotyczy: pakiet nr 1 – Aparat EKG z szerokim papierem do wydruku l.p.13***

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu badań na pendrive poprzez oprogramowanie komputerowe które będzie dostarczone wraz a aparatem EKG? Ze względu na ochronę danych osobowych w szpitalach nie stosuje się zapisu na pendrive.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 61**

***Dotyczy: pakiet nr 1 – Aparat EKG z szerokim papierem do wydruku l.p. 15***

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z portami komunikacyjnymi USB i RS232 które spełniają komunikacyjną funkcję jak 2x USB?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 62**

***Dotyczy: pakiet nr 1 – Aparat EKG z szerokim papierem do wydruku l.p. 21***

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowanym kolorowym ekranem graficznym 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 63**

***Dotyczy: pakiet nr 1 – Aparat EKG z szerokim papierem do wydruku l.p. 21***

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowanym kolorowym ekranem graficznym 8,4”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 64**

***Dotyczy: pakiet nr 1 – Aparat EKG z szerokim papierem do wydruku l.p. 22***

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią wewnętrzną do 400 badań co w zupełności wystarcza do normalnej pracy?, Przy czym wraz z aparatem zaoferowane zostanie oprogramowanie do komputerowego EKG które daje możliwość praktycznie nieograniczonej archiwizacji badań EKG.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 65**

***Dotyczy: pakiet nr 1 – Aparat EKG z szerokim papierem do wydruku l.p. 27***

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wagą do 5,7kg. (bez wyposażenia)? Przy czym Zamawiający wymaga wózka jezdnego przez co nieco zwiększona waga nie ma znaczenia dla użytkownika.***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 66**

***Dotyczy: pakiet nr 2 - Aparat EKG z wąskim papierem do wydruku l.p.13***

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu badań na pendrive poprzez oprogramowanie komputerowe które będzie dostarczone wraz a aparatem EKG? Ze względu na ochronę danych osobowych w szpitalach nie stosuje się zapisu na pendrive.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 67**

***Dotyczy: pakiet nr 2 - Aparat EKG z wąskim papierem do wydruku l.p. 15***

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z portami komunikacyjnymi USB i RS232 które spełniają komunikacyjną funkcję jak 2x USB?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 68**

***Dotyczy: pakiet nr 2 - Aparat EKG z wąskim papierem do wydruku l.p. 26***

***Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wagą do 3,2kg. (bez wyposażenia)? Przy czym Zamawiający wymaga wózka jezdnego przez co nieco zwiększona waga nie ma znaczenia dla użytkownika.***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**