##### Załącznik nr 2A do SIWZ

##### Nr sprawy 114/ZP/18

Zmiana z dnia 17.10.2018 r.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

PAKIET NR 1

pozycja 1 – Cytometr przepływowy – 1 sztuka

pozycja 2 - Aparat do automatycznego przygotowania próbek do cytometru przepływowego – 1 szt.

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia do diagnostyki leczenia białaczek dla Pracowni, Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1 - Cytometr przepływowy - 1 sztuka |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Typ/model | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji 2018r. | TAK |  |
|  | Cytometr kliniczny posiadający certyfikat zgodności oferowanego zestawu z dyrektywą 98/79/EC z dn. 27.10.1998 dla urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro | TAK |  |
|  | Cytometr cyfrowy (sygnał przetwarzany na postać cyfrową natychmiast po wyjściu z elektroniki detektora) wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: Niebieski (488 nm, 20 mW), Czerwony (640 nm, 40 mW) Fioletowy (405 nm, 40 mW) | TAK |  |
|  | Każdy laser ma zamontowany układ stabilizujący temperaturę i utrzymujący jej stałą wartość na poziomie 37 °C. Każdy z laserów wyposażony jest w precyzyjny silnik krokowy, sterowany przez oprogramowanie, pozwalający na automatyczne dostrajanie laserów, jeśli jest to konieczne, podczas kontroli jakości wykonywanej na kulkach kalibracyjnych. | TAK |  |
|  | Cytometr mierzy jednocześnie na jednej komórce: 10 fluorescencji z trzech laserów (4 z lasera niebieskiego, 3 z lasera czerwonego, 3 z lasera fioletowego), FSC, SSC. | TAK |  |
|  | Konstrukcja układu optycznego: • pomiar jednoczesny fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej, • kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, Apertura cyfrowa 1,2. • optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających, • prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom, • zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez urządzenie. | TAK |  |
|  | Czułość systemu optyki w jednostkach MESF: FITC: <85 MESF PE: <20 MESF | TAK |  |
|  | Oprogramowanie cytometru pozwala na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera. Próg detekcji można ustawić na więcej niż jednym parametrze jednocześnie (maksymalnie można wybrać wszystkie parametry). Progi detekcji z poszczególnych parametrów można łączyć operatorami logicznymi OR (lub) albo AND (i). | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. | TAK |  |
|  | Można dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów. | TAK |  |
|  | Cytometr wyposażony jest w zintegrowany podajnik próbek z płytek wielodołkowych i probówek o cechach: • Podawanie 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodów. • Podawanie 96 probówek w postaci macierzy probówek • Podawanie próbek z płytek 96 dołkowych o dowolnym kształcie dna, o standardowej wysokości oraz z płytek głębokich • Podawanie probówek z płytek 384 dołkowych • Wbudowany worteks • Skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach • Skaner kodów czytający kod płytki • Kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze, • Płukanie sondy • Możliwość ręcznego pobierania materiału z probówek 6 ml, 15 ml, 50 ml oraz z mikroprobówek 1,5 ml i 0,5 ml. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie cytometru pozwala na automatyczną charakteryzację pracy parametrów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł umożliwia automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru oraz automatyczną optymalizację ustawienia laserów, jeśli potrzeba (automatyczne dostrajanie). | TAK |  |
|  | Cytometr posiada oprogramowanie o dodatkowych cechach: • Multitasking - możliwość pracy na kilku eksperymentach jednocześnie • Prekonfigurowany tok pracy dla oznaczeń ze statusem IVD – w pełni automatyczne wykonywanie fenotypowania limfocytów • Wszystkie informacje, zawierające ustawienia aparatu, eksperymenty, oznaczenia oraz dane dla probówek przechowywane są w zintegrowanej bazie danych • Tworzenie wzorów oznaczeń • Eksport statystyk • Prezentacji danych na różnych wykresach z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych • Jedno-probówkowa kontrola jakości z kulkami kalibracyjnymi • Raport laboratoryjny, lekarski i dodatkowy (.pdf). | TAK |  |
|  | Program cytometryczny dodatkowo wspiera zgodność z zaleceniami FDA’s Electronic Records and Electronic Signatures Rule (21 CFR Part 11) celem zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich integralności poprzez elektroniczny podpis i elektroniczny szyfrowany zapis z unikalną identyfikacją użytkownika: Audit Trails (Ślady audytowe)` Kontrolę dostępu użytkowników Podpisy elektroniczne | TAK |  |
|  | Szyfrowanie danych | TAK |  |
|  | Zachowanie kompensacji podczas zbierania danych niezależne od wielkości napięcia na detektorach – przy zmianie napięć podczas zbierania próbki kompensacja jest automatycznie przeliczana dla zachowania prawidłowych ustawień pomiarowych. | TAK |  |
|  | Cytometrem steruje stacja komputerowa o konfiguracji co najmniej: • Procesor Intel (lub równoważny) 3.4 GHz • RAM 8 GB • Grafika AMD FirePro V3900 1GB lub równoważna • 2 dyski twarde HP 500 GB SATA 7200 • 2 karty sieciowe • nagrywarka DVD-RW SuperMulti SATA • klawiatura USB • monitor LCD 29” • kolorowa drukarka laserowa klasy HP Laserjet Color M25 lub równoważna. System operacyjny co najmniej Windows 7 Pro 64 bit lub równoważny | TAK |  |
|  | Wraz z cytometrem dostarczany jest pakiet odczynników startowych do instalacji cytometru i szkolenia operatorskiego. | TAK |  |
|  | Serwis cytometru gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony jest z Polski. | TAK/NIE |  |
|  | Cytometr jest technicznie gotowy do rozbudowy w przyszłości do pomiaru jednocześnie 12 fluorescencji na jednej komórce. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową, co pozwala na dłuższy czas pomiaru (tryb podwyższonej czułości). | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość ręcznego podawania probówek z całkowitym ominięciem podajnika. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Układ przepływowy posiada temperaturowe sprzężenie zwrotne stabilizujące przepływ pomimo zmian temperatury otoczenia. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Brak konieczności codziennego i każdorazowego ustawiania parametrów pracy dla eksperymentów – cytometr posiada ustawienia uniwersalne wykonywane raz na 60 dni. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Pozycja 2 - Aparat do automatycznego przygotowania próbek do cytometru przepływowego - 1 sztuka |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Typ/model | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji 2018r. | TAK |  |
|  | Automatyczne urządzenie do przygotowywania próbek cytometrycznych mierzonych w zaoferowanym w poz.1 cytometrze i zgodne z automatycznym podajnikiem probówek cytometru. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi automatycznie: - Dodawać płyn lizujący do probówek z próbką - Mieszać próbki w probówkach - Inkubować próbki z różnymi czasami od 1 do 480 minut - Płukać próbki w probówkach - Zawieszać próbki po płukaniu w utrwalaczu lub PBS Cały cykl czynności wykonywany jest bez wyjmowania próbek z urządzenia. | TAK |  |
|  | Aparat umożliwia przygotowywanie próbek metodą liza bez płukania (LNW) i liza z płukaniem (LW). Aparat odwirowuje próbki automatycznie w czasie ich przygotowywania metodą LW bez udziału operatora. | TAK |  |
|  | Jednorazowo można przygotować do 40 próbek jednocześnie. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada gotowe zaprogramowane protokoły dla przynajmniej pięciu procedur przygotowania próbek. Istnieje możliwość zaprogramowania dalszych, własnych protokołów użytkownika. | TAK |  |
|  | Wirowania odbywają się w urządzeniu automatycznie, bez potrzeby wyjmowania probówek i manipulowania nimi. Parametry wirowania: - osadzająca siła G: 50-500 g - Czas osadzania: 1 -300 s - Siła G Płukania: 50-500g - Objętość Płukania: 0-48 ml | TAK |  |
|  | Zgodność z probówkami cytometrycznymi cytometru: - probówki polistyrenowe 12 x 75 ml BD Falcon - probówki BD TruCOUNT | TAK |  |
|  | Czas przygotowania 40 próbek: - tylko liza - 40 probówek w 4 minuty (bez inkubacji) - liza płukania - 40 probówek <50 min - podwójna liza – 40 probówek <70 min - tylko płukanie (zawiera wirowanie) – 40 probówek <30 min - płukanie/utrwalanie – 40 probówek <30 min | TAK |  |
|  | Średni odzysk próbek – 90% | TAK |  |
|  | Zakres dodawanych objętości – 100 – 900 µl | TAK |  |
|  | Zakres czasu inkubacji: 1-480 min | TAK |  |
|  | Przenoszenie materiału pomiędzy probówkami - ≤0.005% (50 PPM) | TAK |  |
|  | Rozmiary urządzenia nie większe niż: wys.40 cm x gł. 55 cm x szer. 55 cm | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE IVD | TAK |  |
| Warunki gwarancji i szkoleń |  | mysz optyczna, |
|  | Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmować będzie wszystkie działania związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa, a także wszystkie niezbędne do pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK |  |
|  | Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny | TAK,PODAĆ |  |
|  | Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę / dotyczy dni roboczych, faksem, e-mailem | TAK |  |
|  | Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 14 dni roboczych lub do 28 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczony od dnia zgłoszenia naprawy | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekażę, a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Lokalizacja gwarancyjnego i pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon na który należy zgłaszać awarię, osobę do której należy zgłaszać awarię) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze: 4 osoby spośród personelu Zamawiającego po 2 dni każda z osób Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia. | TAK |  |