# EZ.28.57………..2019.JB                                                                                                                                    Łódź, dnia …...04.2019 r.

Numer sprawy: EZ.28.57.2019

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej      i radioterapii”.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej  i radioterapii”.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 2 Fotel do chemioterapii ambulatoryjnej:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do chemioterapii ambulatoryjnej z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 530 mm – 970 mm, sterowane za pomocą kablowego pilota ręcznego?

Minimalna wysokość w fotelach, które chcemy zaoferować jest tylko o 10 mm wyższa od wymaganej przez Zamawiającego i nie spowoduje to różnicy dla użytkowników foteli, ponieważ nie wpłynie to na łatwość wchodzenia i schodzenia z fotela.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 2 Fotel do chemioterapii ambulatoryjnej:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do chemioterapii ambulatoryjnej, które posiadają podstawę zabudowaną tworzywową osłoną?

Fotele, które chcemy zaoferować posiadają osłoniętą podstawę fotela, która zabezpiecza przed wnikaniem cząstek brudu               i ułatwia dezynfekcję i czyszczenie fotela. Dodatkowo wygląda bardzo estetycznie i pasuje do pozostałych osłon foteli.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii ambulatoryjnej – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w pilota zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem, wykonanie zmiany pozycji fotela musi zostać poprzedzone przyciskiem „świadomego użycia” (przycisk Start)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii ambulatoryjnej – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie od 535 mm do 855 mm uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego pilotem ręcznym?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii ambulatoryjnej – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację nachylenia oparcia pleców w zakresie od  -15o do +80o uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego pilotem ręcznym?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii ambulatoryjnej – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację przechyłu Trendelenburga dokonywaną jednym wyraźnie oznakowanym, czytelnym piktogramem w zakresie 15o, uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego pilotem ręcznym; dodatkowo ze względów bezpieczeństwa funkcja Trendelenburga jest zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem, wykonanie funkcji odbywa się przy jednoczesnym użyciu dwóch przycisków (tj. przycisk świadomego użycia plus przycisk funkcyjny)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii ambulatoryjnej – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel przejezdny, wyposażony w koła z systemem hamowania, koła podwójne z tworzywa o średnicy 125 mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii ambulatoryjnej – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający tapicerkę ze szwami, wykonaną z materiału umożliwiającego cykliczną dezynfekcję, możliwość wyboru koloru tapicerki (2 kolory do wyboru: niebieski i pomarańczowy), segment nożny oraz segment siedziska niezależne, tapicerowane oddzielnie (przerwy pomiędzy segmentami leża wypełnione materiałem zabezpieczającym przed przypadkowym zakleszczeniem ręki i spadaniem drobnych przedmiotów), tapicerka łatwa do utrzymania czystości, odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV oraz dezynfekcję?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii ambulatoryjnej – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w dwa podrączki / podłokietniki, nie zdejmowane, z regulacją kąta nachylenia za pomocą sprężyn gazowych oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela, podłokietniki w tym samym kolorze co segmenty fotela?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

dot. Części 2: fotele do chemioterapii ambulatoryjnej

Czy Zamawiający dopuści fotel, renomowanego europejskiego producenta specjalizującego się w produkcji rozwiązań dla stacji dializ i chemioterapii, o wymiarach leża 2190x600 mm,  wyposażony w elektryczny system regulacji:

- wysokości w zakresie 560-780 mm

- kąta nachylenia segmentu pleców z zakresie od 0° do 72°

- kąta nachylenia siedziska w zakresie od 0° do 25°

- kąta nachylenia segmentu nóg od - 25° do 2°

- pozycji szokowej 27°

- pozycji Trendelenburga  27°

Podane wartości wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych oferowanego fotela i są sprawdzonymi oraz optymalnymi dla przeprowadzania tego typu procedur medycznych. Wszystkie powyższe funkcje sterowane są z jednego pilota z funkcją blokady magnetycznej

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza parametru regulacji wysokości od 560 mm, pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

dot. Części 2: fotele do chemioterapii ambulatoryjnej

Czy Zamawiający wymaga możliwości  uzyskiwania przez fotel  zarówno pozycji  szokowej (gdzie środkowa i dolna część fotela odchylają się pod kątem 27°)  i Trendelenburga (gdzie cały fotel przechyla się liniowo o kąt 27°) czy tylko jednej z nich? Jeśli jednej z nich, to prosimy o wskazanie której?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12

dot. Części 2: fotele do chemioterapii ambulatoryjnej

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie segmentu nożnego i segmentu siedziska osobno tapicerowanego, co eliminuje ryzyko powstania naprężeń i szybszego zużywania się, a w konsekwencji możliwości uszkodzenia tapicerki. Przedstawione rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne, bo w przypadku konieczności wymiany tapicerki na jednym elemencie generuje niższe koszty eksploatacji i zakupu elementów zużywalnych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 13

dot. Części 2: fotele do chemioterapii ambulatoryjnej

Czy Zamawiający dopuści fotel z niezdejmowalnymi podłokietnikami (w którym regulacja kąta nachylenia nie odbywa się przy pomocy sprężyn gazowych)  umożliwiającymi ich złożenie do góry (przy wchodzeniu czy opuszczaniu fotela), obracanie oraz ich przechylanie, co zapewnia pełen komfort pacjenta?  Pragniemy nadmienić, iż możliwość zdejmowania podłokietników często wiąże się z zastosowaniem odpowiedniego, certyfikowanego systemu szynowego. Jeżeli producent lub jego poddostawca nie posiada właściwego certyfikatu bezpieczeństwa dla tego systemu może on stanowić poważne zagrożenie dla pacjenta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 14

dot. Części 2: fotele do chemioterapii ambulatoryjnej

Czy Zamawiający oczekuje aby fotel posiadał minimalny udźwig min. 200 kg, co zapewni bezpieczną pracę fotela nawet w przypadku bariatrycznych pacjentów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15

dot. Części 2: fotele do chemioterapii ambulatoryjnej

Prosimy o dopuszczenie fotela, gdzie segment nożny wyposażony jest w  podnóżek z regulacją wysokości jego położenia, w zależności od wysokości pacjenta, w którym blokada podnóżka zwalniana jest poprzez odkręcenie śruby motylkowej? Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, które zapobiega przypadkowemu zwolnieniu blokady przez pacjenta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.