# EZ.28.25. …..… .2020.KJ

# Łódź, dnia 05.06.2020r.

Numer sprawy: EZ.28.23.2020

# ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę respiratorów stacjonarnych i respiratora transportowego dla   Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Respirator stacjonarny – 35 szt.

- Pkt 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny z zasilaniem  w powietrze - wysoko wydajna turbina z  gwarancją na 25 tys. godzin ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 19 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny z równoważnym trybem wentylacji automatycznej adaptacyjnej AVM  w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otisa dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo  ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 30 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny z czasem wdechu w zakresie od 0.1 do 10 sek ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 37 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny z wysokim ciśnieniem w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ w zakresie od 2 do 60 cm H2O ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 41 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny z kształtem krzywej przepływu: prostokątna,  opadająca 50%, opadająca 100% bez sinusoidalnej ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 45 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny wyposażony w ekran o przekątnej 17” który jest wbudowany w respirator ? Respirator jest zamontowany na ruchomej podstawie jezdnej i można go ustawiać w dowolnej pozycji względem łóżka.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 49 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny bez pomiaru ciśnienia minimalnego  ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 54 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny bez monitorowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej ale z monitorowaniem ciśnienia wdechowego i wydechowego w przełyku ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 65 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny z pomiarem kapnografii w strumieniu głównym w 6 respiratorach ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 97 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny z funkcją natlenowania  i zatrzymania / uruchomienia respiratora? Przyciski natlenowania i zatrzymania/uruchomienia respiratora znajdują się na jednym ekranie (obok siebie) co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym przy czynnościach odsysania z dróg oddechowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 102 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny bez automatycznej próby oddechowej SBT w 6 respiratorach ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Respirator stacjonarny – 10 szt.

- Pkt 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny o wadze respiratora 12,8 kg ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 17 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu  wysokiej klasy respirator stacjonarny z równoważnym trybem wentylacji automatycznej adaptacyjnej AVM  w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otisa dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo  ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Pkt 77 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny z funkcją natlenowania  i zatrzymania / uruchomienia respiratora? Przyciski natlenowania i zatrzymania/uruchomienia respiratora znajdują się na jednym ekranie (obok siebie) co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym przy czynnościach odsysania z dróg oddechowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2 – Respirator transportowy

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy respirator transportowy o parametrach technicznych zawartych w tabeli?

|  | Możliwość stosowania wszystkich obwodów oddechowych: jednoprzewodowego obwodu oddechowego dwuprzewodowego obwodu oddechowego z zaworem pacjenta obwodu przeciekowego |
| --- | --- |
|  | Tryby wentylacji kontrolowane ciśnieniowo i objętościowo |
|  | Mobilna budowa, pozwalająca na użytkowania w warunkach domowych i szpitalnych |
|  | Waga: ok. 5,9 kg bez akumulatora wymiennego ok. 6,5 kg z akumulatorem wymiennym |
|  | Wymiary: SxWxG (cm): 23 x 15,3 x 34 |
|  | Możliwość ustawienia i zapamiętania trzech programów wentylacji |
|  | Typ wentylacji: Wentylacja nieinwazyjna, inwazyjna |
|  | System przewodów: obwód przeciekowy jednoprzewodowy obwód oddechowy z zaworem pacjenta dwuprzewodowy obwód oddechowy z zaworem pacjenta |
|  | Pacjenci: dorośli i dzieci waga pacjenta: ≥5 kg |
|  | Zakres ciśnienia powietrza: 600 – 1100 hPa |
|  | Wbudowane przyłącze tlenu: 15l/min., maks. 1 bar |
|  | Maksymalne ciśnienie wdechowe: 45 hPa |
|  | Maks. ogrzewanie powietrza do oddychania przy temperaturze otoczenia 35°C: 41°C |
|  | Oddech: Objętość: 50 – 3000 ml Dokładność: przy 23 °C: ± 20 %, co najmniej 25 ml Częstotliwość: 5 – 45 bpm Dokładność: ±0,2 1/min Wielkość kroku: 0,5 1/min |
|  | Zakres ciśnienia IPAP: 6 do 40 hPa (system nieszczelności) 4 do 45 hPa (system zaworów) Zakres ciśnienia EPAP/PEEP: 4 do 20 hPa (system nieszczelności) 0 do 20 hPa (system zaworów) Zakres ciśnienia CPAP: 4 do 20 hPa (system nieszczelności) Dokładność ciśnienia: do 35 hPa ± 0,8 hPa od 35 hPa ± 1,5 hPa Wielkość kroku: 0,2 hPa (1 hPa = 1mbar ≈ 1 cm H2O) |
|  | I:E (Ti/T): Czas wdechu: 15 % do 67 % cyklu oddechowego Wielkość kroku: 1% Dokładność: ±1 % |
|  | Minimalne stabilne ciśnienie graniczne (PLSmin) (min. ciśnienie w przypadku błędu): ≥ 0 hPa Maksymalne stabilne ciśnienie graniczne (PLSmax) (maks. ciśnienie w przypadku błędu): ≤ 60 hPa |
|  | Stopień przerzutnika: 8-stopniowa regulacja wyzwalania wdechu 14-stopniowa regulacja wyzwalania wydechu (5-95% maks. przepływu), w trybie ST może zostać wyłączone wyzwalanie wydechu |
|  | Prędkość wzrostu ciśnienia: 6 stopni regulacji |
|  | Tryby wentylacji: Tryb przeciekowy: CPAP, S, ST, T Tryby kontrolowane ciśnieniowo: PSV, PCV, aPCV, SIMV, MPVp Tryby kontrolowane objętościowo: VCV, aVCV, MPVv |
|  | Funkcje terapeutyczne: LIAM AirTrap Control blokada wyzwalania wzrost/Spadek ciśnienia objętość docelowa |
|  | Filtry i techniki wygładzania: Wartości rzeczywiste: po każdym oddechu liczone na nowo (brak uśredniania) Wartości średnie: liczone dla wszystkich oddechów od włączenia aparatu Statystyka AirTrap: liczone dla wszystkich oddechów od włączenia aparatu Nieszczelność: liczona stale, aktualizowana po każdym oddechu Kompensacja objętości: przy stopniu „powoli” aparat po 8 oddechach sprawdza osiągnięcie objętości docelowej i zmienia ciśnienie o 0,5 hPa; przy stopniu „średnio” aparat po 5 oddechach sprawdza osiągnięcie objętość docelowej i zmienia ciśnienie o 1,0 hPa; przy stopniu „szybko” aparat po każdym oddechu sprawdza osiągnięcie objętości docelowej i zmienia ciśnienie o 1,5 hPa.; przełączenie na dokładną regulację po osiągnięciu przedział objętości docelowej ciśnienia Alarmy fizjologiczne: Alarmy “Niskie” wyzwalane gdy w przynajmniej trzech z pięciu ostatnich oddechów nie zostanie osiągnięta odpowiednia granica alarmowa. Wskazanie Ti, Te, częstotliwości, Ti/T: filtr dolnoprzepustowy Częstotliwość alarmowa: filtr dolnoprzepustowy Wskazanie ciśnienia we wskazaniu P(t) i PV-Loop: filtr dolnoprzepustowy i filtr gradientowy Alarm wyzwalany gdy ciśnienie terapeutyczne w ciągu co najmniej 15 sekund nie zmienia swojej wartości o co najmniej ± 8% |
|  | Monitorowanie: programy wentylacji – 3 wykresy w czasie rzeczywistym tryby pętli objętość wydechowa FiO2 (opcjonalnie) alarmy techniczne / fizjologiczne oprogramowanie PC |
|  | Akumulator wymienny umożliwiający min. 4,5h pracy |
|  | Podstawa jezdna (opcjonalnie) |
|  | Torba transportowa (opcjonalnie) |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy respirator transportowy o parametrach technicznych zawartych w tabeli?

| Klasa produktu według 93/42/EWG | IIa |
| --- | --- |
| Wymiary S x W x G w cm | 21,8 x 17,5 x 21,8 |
| Masa | 2,4 kg |
| Masa akumulatora wewnętrznego | 0,63 kg |
| Zakres temperatur - praca - przechowywanie - przechowywanie przy +70°C - przechowywanie przy -25°C | +5°C do +40°C -25°C do +70°C Przed uruchomieniem odczekać 4 godziny, by temperatura urządzenia spadła do wartości temperatury pomieszczenia. Przed uruchomieniem odczekać 4 godziny, by temperatura urządzenia wzrosła do wartości temperatury pomieszczenia. |
| Dop. wilgotność podczas pracy i przechowywania | Wzgl. wilgotność powietrza od 10% do 95%, niekondensująca |
| Zakres ciśnienia powietrza | 600 hPa do 1100 hPa, odpowiada wysokości 4000 m PZN (poniżej 700 hPa nieszczelności muszą być małe, gdyż przy bardzo wysokich ciśnieniach oddychania aparat może nie być stanie ich kompensować) |
| Tryb wentylacji | CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV |
| Średnica złącza węża oddechowego | Stożek normowany 22 mm zgodny z normą ISO 5356-1 |
| Maksymalny przepływ powietrza przy 20 hPa | >220 l/min |
| Interfejs systemowy | 12 V DC Maks. 10 VA |
| Przyłącze elektryczne | 100-240 V AC, 50-60 Hz, Tolerancja -20% - 10% |
| Średnic pobór prądu przy obciążeniu maksymalnym | Przy 100 V: 1,02 A Przy 240 V: 0,43 A |
| Maksymalna moc elektryczna | 100 W |
| Akumulator wewnętrzny - typ - pojemność znamionowa - napięcie znamionowe - moc znamionowa - typowe cykle rozładowywania | Litowy 3100 mAh 39,6 V 121 Wh 600 cykli ładowania |
| Czas pracy z akumulatora wewnętrznego przy następujących ustawieniach: tryb T, f=20 /min, Ti=1 s, PEEP=4 hPA, Vt =800 ml Płuco bierne: opór R = 5 hPa (l/s); compliance C = 50 ml/hPa | > 10 godzin |
| Czas ładowania akumulatora | > 8 godzin |
| Klasyfikacja wg normy EN 60601-1-11: Klasa ochrony przed porażeniem elektr. Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym Ochrona przed szkodliwym wnikaniem pyłu i wody | Klasa ochrony II Typ BF IP22 |
| Klasyfikacja wg normy EN 60601-1: Rodzaj pracy | Praca ciągła |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) wg normy EN 60601-1-2 Odkłócenie Odporność na zakłócenia radiowe | Elektryczne urządzenia medyczne mogą być instalowane i używane wyłącznie w zdefiniowanym otoczeniu elektromagnetycznym o znanych wartościach emisji zakłóceń i odporności na zakłócenia. Bliższe informacje o parametrach kontrolnych i wartościach granicznych można uzyskać od producenta. EN55011 B IEC61000-4 część 2 do 6, część 11, część 8 IEC61000-3 część 2 i 3 |
| Ogrzewanie powietrza oddechowego | Maksymalnie + 3°C |
| Średni poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy wg normy ISO 80601-2-70 | Ok. 26 dB(A) przy 10 hPa (odpowiada poziomowi mocy akustycznej 34 dB(A)) |
| Średni poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy wg normy ISO 80601-2-70 z nawilżaczem powietrza | Ok. 27 dB(A) przy 10 hPa (odpowiada poziomowi mocy akustycznej 35 dB(A)) |
| Poziom ciśnienia akustycznego dla komunikatu alarmowego zgodny z normą DIN EN 60601-1-8 dla wszystkich warunków alarmu (priorytet niski, średni, wysoki) | Stopień 1: 67 dB(A) Stopień 2: 69 dB(A) Stopień 3: 71 dB(A) |
| Zakres ciśnień IPAP Tolerancja | 4 hPa do 30 hPa ±1,2 hPa (± 8% wartości ustawienia) |
| Zakres ciśnień PEEP Tolerancja | 4 hPa do 25 hPa ±1,2 hPa (± 8% wartości ustawienia) |
| Zakres ciśnień roboczych CPAP Tolerancja | 4 hPa do 20 hPa ±1,2 hPa (± 8% wartości ustawienia) |
| Wielkość jednostki ciśnienia | 0,2 hPa |
| PLSmin (minimalne stabilne ciśnienie graniczne) Ciśnienie minimalne w przypadku błędu | 0 hPa |
| PLSmax (maksymalne stabilne ciśnienie graniczne) Ciśnienie maksymalne w przypadku błędu | <60 hPa |
| PWmax (maksymalne ciśnienie terapeutyczne) | 30 hPa, regulacja ciśnienia |
| PWmin (minimalne ciśnienie terapeutyczne) | 4 hPa; regulacja ciśnienia |
| Częstotliwość oddechu Dokładność Wielkość kroku | 0 do 60 1/min ± 0,5 1/min 0,5 1/min |
| Ti/Ti max Dokładność Wielkość kroku | 0,5 do 4 s ± 0,1 s 0,1 s |
| Objętość docelowa Dokładność Wielkość kroku | 300 ml do 2000 ml ± 20% 10 ml |
| Wyzwalacz Wdech Wydech | 1 (wysoka czułość) do 8 (niska czułość) 5% do 95% przepływu maksymalnego w jednostkach 5% |
| Element wyzwalający | Wyzwalacz wdechu jest uaktywniany, gdy przepływ pacjenta przewyższa próg aktywacji. Wyzwalacz wydechu jest uaktywniany, gdy przepływ wdechu pacjenta spadnie do wartości procentowej maksymalnego wdechowego przepływu pacjenta. |
| Prędkość wzrostu ciśnienia | Stopień 1: 100 hPa/s Stopień 2: 80 hPa/s Stopień 3: 50 hPa/s Stopień 4: 20 hPa/s |
| Prędkość spadku ciśnienia | Stopień 1: 100 hPa/s Stopień 2: 80 hPa/s Stopień 3: 50 hPa/s Stopień 4: 20 hPa/s |
| Objętość oddechowa Tolerancja | 100 ml do 2000 ml ± 20% |
| Objętość minutowa (uśredniona dla 5 ostatnich oddechów) Tolerancja | 0 l/min do 99 l/min ± 20% (warunki: Vt >=100ml) |
| Maksymalny dopuszczalny przepływ doprowadzania tlenu | 15 l/min |
| Maksymalny przepływ przy 25 hPa | > 200 l/min |
| Filtr pyłków do 1 μm do 0,3 μm | Klasa filtracji E10 ≥99,5% ≥85% |
| Żywotność filtra pyłków | ok. 250 h |
| Karta SD | Pojemność pamięci od 256 MB do 8 GB, interfejs kompatybilny z SD physical layer w wersji 2.0 |
| Filtra i techniki wygładzania | Alarmy fizjologiczne wyzwalane są 3 oddechy po osiągnięciu progu alarmowego. Wyjątek: Alarmy Wysoka w. puls, Niska w. puls |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.