EZ.28.149. .................2023.KJ

Łódź, dnia 18.01.2023 r.

Nr sprawy: **EZ.28.149.2022**

**Odpowiedzi na pytania**

***Dotyczy:*** *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę 3 – letniego serwisu tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC o numerze seryjnym SCA1262004 wraz z dwoma stacjami roboczymi oraz 2 - letniego serwisu tomografu komputerowego Aquilion Prime SP TSX-303B o numerze seryjnym 5KA2012073 wraz z trzema stacjami roboczymi i serwerem dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.*

1. **Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Załącznika nr 2A do SWZ – Warunki świadczenia serwisu – pakiet nr 1 w związku z Załącznikiem nr 4 do SWZ Wzór umowy § 1 ust. 1 lit. a**

*„Regularne okresowe przeglądy techniczne wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienianymi podczas przeglądów, zgodnie z wymaganiami producenta dla tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC wraz ze stacjami roboczymi”*

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych, gdyż zgodnie z zaleceniami producenta – materiały eksploatacyjne nie podlegają wymianie podczas przeglądu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający doprecyzowuje, iż ma na myśli materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności serwisowych.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy Załącznika nr 2B do SWZ – Warunki świadczenia serwisu – pakiet nr 2 w związku z Załącznikiem nr 4 do SWZ Wzór umowy § 1 ust. 1 lit. a**

*„Regularne okresowe przeglądy techniczne wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienianymi podczas przeglądów, zgodnie z wymaganiami producenta dla tomografu komputerowego Aquilion Prime SP TSX-303B o numerze seryjnym 5KA2012073 wraz ze stacjami roboczymi o numerach seryjnych: CZC017CFRQ, CZC017CFRY, CZC017CFL i serwera Vitrea o numerze seryjnym 511473306”*

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych, gdyż zgodnie z zaleceniami producenta – materiały eksploatacyjne nie podlegają wymianie podczas przeglądu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający doprecyzowuje, iż ma na myśli materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności serwisowych.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy przedmiotu umowy w Pakiecie nr 1**

„3 – letnia pogwarancyjna obsługa serwisowa dla tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC o numerach seryjnych: SCA1262004 wraz ze stacjami roboczymi o numerach seryjnych: CZC1436TNY i CZC1436TNZ”

Pragniemy zauważyć, iż przedmiotowe stacje robocze mają już 10 lat. W przypadku ewentualnej konieczności naprawy Producent nie zapewnia już dostępności części zamiennych. Mając powyższe na uwadze prosimy o wyłączenie stacji roboczych z zakresu przedmiotu umowy lub potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje brak możliwości naprawy stacji roboczych w przypadku naprawy wymagającej użycia części zamiennych.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający doprecyzowuje, iż w zakresie 3 – letnia pogwarancyjna obsługa serwisowa dla tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC o numerach seryjnych: SCA1262004 wraz ze stacjami roboczymi o numerach seryjnych: CZC1436TNY i CZC1436TNZ oczekuje w zakresie stacji roboczych wyłącznie wykonywania czynności serwisowych polegających na okresowych przeglądach wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy Załącznika nr 2A do SWZ – Warunki świadczenia serwisu – pakiet nr 1 w związku z Załącznikiem nr 4 do SWZ Wzór umowy § 1 ust. 1 lit. c**

*„Modyfikacje oprogramowania i sprzętu, zgodnie z dostępnymi modyfikacjami i aktualizacjami zalecanymi przez producenta”*

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli bezpłatne modyfikacje oraz aktualizacje.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy Załącznika nr 2B do SWZ – Warunki świadczenia serwisu – pakiet nr 2 w związku z Załącznikiem nr 4 do SWZ Wzór umowy § 1 ust. 1 lit. c**

*„Modyfikacje oprogramowania i sprzętu, zgodnie z dostępnymi modyfikacjami i aktualizacjami zalecanymi przez producenta”*

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli bezpłatne modyfikacje oraz aktualizacje.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**